ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР    DT-830B,С, DT-831, DT-832 и DT-838

Мультиметр предназначены для измерения:
- постоянного и переменного напряжения,
- постоянного тока,
- сопротивления,
- коэффициента усиления транзисторов, кроме DT-831

- проверки диодов, 
- прозвонки соединений, кроме DT-830C

- температуры только DT830C, DT-838

- подачи меандра частотой 50Гц только DT-832

-обеспечивается индикация разряда батарей "BAT" и перегрузки по входу "1".

Отображает на ЖК-дисплей разрядностью 31/2 (максимальное индицируемое число 1999).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±0,25%±2 ед счета |
| 2000 мВ | 1 мВ | ±0,5%±2 ед счета |
| 20 В | 10 мВ | ±0,5%±2 ед счета |
| 200 В | 100 мВ | ±0,5%±2 ед счета |
| 1000 В | 1 В | ±0,5%±2 ед счета |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 100 мВ | ±1,2%±10 ед счета |
| 750 В | 1 В | ±1,2%±10 ед счета |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.

КАЛИБРОВКА: Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала.

ДИАПАЗОН: 45 Гц - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА* | 100 нА | ±1%±2 ед счета |
| 2 мА | 1 мкА | ±1%±2 ед счета |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±2 ед счета |
| 200 мА | 100 мкА | ±1,2%±2 ед счета |
| 10 А | 10 мА | ±2%±2 ед счета |

*-только для DT-830B, DT-831

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 200 мА 250 В - плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ :200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ±0,8%±2 ед счета |
| 2000Ом | 1 Ом | ±0,8%±2 ед счета |
| 20 КОм | 10 Ом | ±0,8%±2 ед счета |
| 200 КОм | 100 Ом | ±0,8%±2 ед счета |
| 2000 КОм | 1 КОм | ±1%±2 ед счета |

МАКС. НАПРЯЖ. НА РАЗОМКН. ЩУПАХ: 2,8 В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. максимум 220В на всех пределах.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА

| ПРЕДЕЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| o))) | Встроенный зуммер звучит, если сопротивление менее 1кОм |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. 220В максимум, звучит сигнал.

Кроме DT-830B

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| от -20 до +1370°С | 1°С | ±3°С±2 ед сч (до150°С) ±3% (выше 150°С) |

Только в DT-830C, DT-838

Генератор напряжения

Тестовый сигнал частотой 50 Герц и амплитудой 5 вольт

Только DT-832.